#### Кодификация вариантов исполнения приборов серии "ТКА-ПКМ".

| Исполнение/ комплектация "ТКА-ПКМ": |  | #### ИЗМЕРЯЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | #### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСЧЁТНЫЕ ПОКАЗАНИЯ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Освещённость | Яркость | Энергетич. освещённость (УФИ 315-400нм) | Энергетич. освещённость (УФИ 280-315нм) | Энергетич. освещённость (УФИ 280-400нм) | Энергетич. освещённость (УФИ 200-280нм) | Коэфф. пульсации освещённости | Температура | Температура сферы | Относительная влажность | Скорость движения воздуха | Индекс тепловой нагрузки среды | Температура влажного термометра | Температура точки росы | Средняя температура излучения | Плотность потока теплового излучения |
|  |  | E | L | Ee (A) | Ee (B) | Ee (A+B) | Ee (C) | #### Kп | ## t | t сф* | RH | #### V | #### ТНС-индекс | t вл | #### t тр | #### t рад | #### W |
|  |  | лк | кд/м2 | мВт/м2 | мВт/м2 | мВт/м2 | мВт/м2 | % | °C | °C | % | м/с | °C | °C | °C | °C | Вт/м2 |
| (31) | Люксметр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (05) | Люксметр, с выходом на ПК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (02) | Люксметр + Яркомер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (06) | Люксметр + УФ-радиометр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (08) | Люксметр + Пульсметр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (09) | Люксметр + Пульсметр + Яркомер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (12) | УФ-радиометр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (12/А) | УФ-радиометр, зона УФ-А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (12/В) | УФ-радиометр, зона УФ-В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (12/С) | УФ-радиометр, зона УФ-С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (12/А,В) | УФ-радиометр, зоны УФ-А, УФ-В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (13) | УФ-радиометр, с ослабляющим фильтром |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (13/С) | УФ-радиометр, с ослабляющим фильтром, УФ-С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (20) | Термогигрометр |  |  |  |  |  |  |  |  | +ЧШ |  |  |  |  |  |  |  |
| (23) | Термогигрометр, с выходом на ПК |  |  |  |  |  |  |  |  | +ЧШ |  |  |  |  |  |  |  |
| (24) | Термогигрометр + ТНС-индекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Исполнение/ комплектация "ТКА-ПКМ": |  | #### ИЗМЕРЯЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | #### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСЧЁТНЫЕ ПОКАЗАНИЯ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Освещённость | Яркость | Энергетич. освещённость (УФИ 315-400нм) | Энергетич. освещённость (УФИ 280-315нм) | Энергетич. освещённость (УФИ 280-400нм) | Энергетич. освещённость (УФИ 200-280нм) | Коэфф. пульсации освещённости | Температура | Температура сферы | Относительная влажность | Скорость движения воздуха | Индекс тепловой нагрузки среды | Температура влажного термометра | Температура точки росы | Средняя температура излучения | Плотность потока теплового излучения |
|  |  | E | L | Ee (A) | Ee (B) | Ee (A+B) | Ee (C) | #### Kп | ## t | t сф* | RH | #### V | #### ТНС-индекс | t вл | #### t тр | #### t рад | #### W |
|  |  | лк | кд/м2 | мВт/м2 | мВт/м2 | мВт/м2 | мВт/м2 | % | °C | °C | % | м/с | °C | °C | °C | °C | Вт/м2 |
| (41) | Яркомер + Люксметр + Термогигрометр |  |  |  |  |  |  |  |  | +ЧШ |  |  |  |  |  |  |  |
| (42) | УФ-радиометр + Люксметр + Термогигрометр |  |  |  |  |  |  |  |  | +ЧШ |  |  |  |  |  |  |  |
| (43) | Люксметр + Термогигрометр |  |  |  |  |  |  |  |  | +ЧШ |  |  |  |  |  |  |  |
| (50) | Анемометр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (52) | Термоанемометр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (60) | Анемометр + Термогигрометр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (61) | Анемометр + Яркомер + Люксметр + Термогигрометр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (62) | Анемометр + УФ-радиометр + Люксметр + Термогигрометр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (63) | Анемометр + Люксметр + Термогигрометр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (65) | Анемометр + Люксметр + Яркомер + УФ-радиометр + Термогигрометр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

t сф* 	– температура внутри сферы ("Чёрного шара")

+ЧШ 	– прибор может комплектоваться по дополнительному заказу "Чёрным шаром" для измерения t сф.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 2.

| № п.п. | ###### Наименование характеристики | Значение характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | ###### Измерение относительной влажности |  |
| 1.1 | Диапазон измерений относительной влажности, % | от 10 до 98 |
| 1.2 | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений при температуре воздуха в зоне измерений (205) °С, % |  5,0 |
| 1.3 | Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности при изменении температуры на каждые 10 °С в диапазоне 10…50 °С, % |  5,0 |
| 2 | ###### Измерение температуры |  |
| 2.1 | Диапазон измерений температуры, °С | от 0 до50 |
| 2.2 | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений при температуре воздуха в зоне измерений (205) °С, °С |  0,5 |
| 2.3 | Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности измерений при изменении температуры на каждые 10 °С в диапазоне 0…50 °С, °С |  0,5 |
| 3 | ###### Измерение скорости движения воздуха |  |
| 3.1 | # Диапазон измерений скорости движения воздуха, м/с | от 0,1 до 20 |
| 3.2 | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений, при температуре воздуха в зоне измерений (205) °С, м/с в диапазоне 0,1 … 1,0 м/с в диапазоне свыше 1,0 … 20,0 м/с | (0,045+0,05V) (0,1+0,05V) |
| 3.3 | Пределы допускаемой дополнительной погрешности измерений, при изменении температуры на каждые 10 С, не превышает предела допускаемой основной абсолютной погрешности, в диапазоне 0…50 °С. |  |
| 4 | ## Измерение освещённости в видимой области спектра |  |
| 4.1 | Диапазон измерений освещённости, лк | от 10 до 200 000 |
| 4.2 | Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений, % | 8,0 |
| 4.3 | Погрешность нелинейности световой характеристики, % не более | 3,0 |
| 4.4 | Погрешность градуировки по источнику А, % не более | 3,0 |
| 4.5 | Погрешность коррекции фотометрической головки, % не более | 5,0 |
| 4.6 | Погрешность, обусловленная пространственной характеристикой фотометрической головки прибора, % не более | 5,0 |
| 5 | ###### Измерение энергетической освещённости |  |
| 5.1 | Диапазон измерений энергетической освещенности, (мВт/м2) – в спектральном диапазоне УФ-С (200-280) нм при использовании ослабителя – в спектральном диапазоне УФ-В (280-315) нм – в спектральном диапазоне УФ-А (315-400) нм | от 1,0 до 20000 от 10 до 200000 от 10 до 60000 от 10 до 60000 |
| 5.2 | Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений, % | 10,0 |
| 5.3 | Погрешность градуировки по источнику УФ-излучения – ртутной лампе высокого или низкого давления, % не более | 5,0 |
| 5.4 | Погрешность нелинейности энергетической характеристики, % не более | 3,0 |
| 5.5. | Погрешность, обусловленная пространственной характеристикой фотометрической головки прибора, в диапазоне от 0 до 10, %, не более | 4,0 |

Таблица 2 (Продолжение).

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 6 | ###### Измерение яркости |  |
| 6.1 | Диапазон измерений яркости, кд/м2 | от 10 до 200 000 |
| 6.2 | Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений, % | 10,0 |
| 6.3 | Погрешность нелинейности световой характеристики, % не более | 3,0 |
| 6.4 | Погрешность градуировки, % не более | 3,0 |
| 6.5 | Погрешность коррекции фотометрической головки, % | 5,0 |
| 7 | ## Измерение коэффициента пульсации освещённости |  |
| 7.1 | # Диапазон измерений коэффициента пульсации, % | от 1 до 100 |
| 7.2 | Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений, % | 10 |
| 7.3 | Погрешность градуировки, % не более | 3 |
| 8 | Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности измерений оптических величин, за счёт изменения чувствительности фотометрической головки при изменении температуры воздуха в зоне измерений на каждые 10°С в диапазоне 0 … 50 °С, % | 3,0 |
| 9 | Изменение показаний прибора от "нулевого положения" при закрытых входных окнах фотоприемников, единицы младшего разряда не более |  5,0 |
| 10 | ## Диапазоны дополнительных расчётных показаний: |  |
| 10.1 | ## Температуры влажного термометра, °С | ## от – 10 до +50 |
| 10.2 | ## Температуры точки росы, °С | ## от – 40 до +50 |
| 10.3 | ## Индекса тепловой нагрузки среды (ТНС-индекса), °С | от 0 до 70 |
| 10.4 | ## Средней температуры излучения, °С | от 0 до 160 |
| 10.5 | ## Плотности потока теплового излучения, Вт/м2 | ## от 0 до 1700 |
| 11 | ## Условия эксплуатации |  |
| 11.1 | Рабочий диапазон температур, °С | от 0 до 50 |
| 11.2 | Относительная влажность при 25 °С, % | до 98 |
| 11.3 | Атмосферное давление, кПа | от 80 до 110 |
| 12 | Условия транспортирования |  |
| 12.1 | Температура, °С | от – 50 до +50 |
| 12.2 | Относительная влажность воздуха при 25 °С, % | до 95 |
| 13 | Напряжение питания, В | от 7,0 до 9,6 |
| 14 | Потребляемый ток зависит от количества и состава установленных в приборе каналов измерений, но не более, мА -без подсветки -с подсветкой | 25 45 |
| 15 | Время прогрева, мин | от 0,5 до 3 |
| 16 | Время непрерывной работы, ч, не менее | 8 |
| 17 | Наработка на отказ при доверительной вероятности Р = 0,8, ч, не менее | 2000 |
| 18 | Габаритные размеры: -блок обработки сигналов, мм, не более -измерительная головка, мм, не более | 250х90х40 450х50х50 |
| 19 | Масса прибора с источником питания, кг, не более | 0,5 |

## ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

# Знак утверждения типа наносится на титульный лист эксплуатационной документации и на корпус прибора  в виде наклейки либо типографским способом.

## КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

| Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ" | 1 шт. |
| --- | --- |
| Элемент питания типа "Крона" (6F22) | 1 шт. |
| Колпачок зонда защитный | 1 шт. |
| Паспорт | 1 экз. |
| Руководство по эксплуатации ЮСУК 2.860.002 РЭ | 1 экз. |
| Методика поверки. МП 203-0090-2009 | 1 экз. |
| Индивидуальная потребительская тара | 1 шт. |
| Транспортная тара | 1 шт. |

Также, дополнительно, по требованию заказчика, в комплект поставки может входить:

| Штатив | 1 шт. |
| --- | --- |
| Кабель связи с ПК | 1 шт. |
| Диск с программным обеспечением | 1 экз. |
| «Чёрный шар» | 1 шт. |

## ПОВЕРКА

Поверка  прибора "ТКА-ПКМ" осуществляется:

- по параметру влажности с использованием эталонного генератора относительной влажности "Родник 2" и эталонного гигрометра "Волна-1М", либо аналогичного эталонного генератора;

- по параметру температуры с использованием эталонных ртутно-стеклянных термометров 2-го разряда;

- по параметру скорости движения воздуха с использованием эталонного стенда аэродинамического АДС-70/5, АДС-300/30;

- по параметрам оптического излучения (освещённости, яркости и энергетической освещённости) с использованием: фотометрических головок, люксметров в ранге рабочих эталонов 3-го разряда (спектральный диапазон 400 … 760 нм); УФ радиометров в ранге рабочих эталонов 3-го разряда (спектральный диапазон 200 … 400 нм); светоизмерительных ламп СИС 40-100 2-3 разряда; источников УФ излучения типа ДКсШ, ДРТ; установки для измерения спектральной чувствительности фотоприёмников оптического излучения в диапазоне 350 … 1100 нм в соответствии с ГОСТ 8.195-89 и фотометрической скамьи;

- по параметру коэффициента пульсации с использованием группы эталонных пульсметров.

Поверка приборов комбинированных "ТКА-ПКМ" осуществляется по методике поверки "Приборы комбинированные "ТКА-ПКМ". Методика поверки. МП 203-0090-2009", утверждённой ГЦИ СИ "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева" в ноябре 2009 г.

Межповерочный интервал - 1 год.

НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ  ДОКУМЕНТЫ

- ГОСТ 8.547-86. Государственный первичный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений относительной влажности газа.

- ГОСТ 8.195-89. Государственный специальный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений силы излучения и энергетической освещённости непрерывного оптического излучения сплошного спектра в диапазоне длин волн 0,2-10,6 мкм.

- ГОСТ8.023-2000. Государственный первичный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений световых величин непрерывного и импульсного излучения.

- ТУ 4215-003-16796024-04. Технические условия. Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ".

- Стенд аэродинамический АДС-70/5, АДС-300/30. Методика поверки.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип приборов комбинированных "ТКА-ПКМ"  утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен при выпуске из производства, в эксплуатации и после ремонта согласно государственным поверочным схемам.

Изготовитель:

ООО "НТП "ТКА",

Адрес: Россия, 192289, г. Санкт-Петербург, Грузовой проезд, 33-1, лит. Б.

Тел./факс.: 274-74-43, 331-19-81.

Генеральный директор ООО "НТП "ТКА"                                            К.А. Томский